2 қосымша

Техникалық сипаттама

| № п/п | Критерийлер | Сипатама |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медициналық техниканың атауы (үлгіні, өндірушінің, елдің атауын көрсете отырып, медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес) | Науқастың көп функциялы төсек жанындағы мониторы |  |  |  |
| 2 | Жинақтауға қойылатын талаптар | № п/п | Медициналық техникаға жинақтауыштың атауы (медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес) | Медициналық техникаға жинақтаушының моделі және (немесе) маркасы, каталог нөмірі, қысқаша техникалық сипаттамасы | Қажетті мөлшер (өлшем бірлігін көрсете отырып) |
|  |  | Негізгі компоненттер |  |  |  |
|  |  | 1 | Науқастардың көп функциялы төсек жанындағы мониторы | Көпфункционалды модульдік монитор пациенттердің барлық санаттарында қолдануға арналған болуы мүмкін (тиісті керек-жарақтар мен керек-жарақтар болған жағдайда). Модульдік дизайнның арқасында (Plug-and-play тұжырымдамасы) монитор әрдайым қосымша кеңейтуге ашық болуы мүмкін-алынбалы қосылатын модульдерге арналған 3 бос слоттардың болуы әрқашан мониторды Тапсырыс берушінің қалауы бойынша конфигурациялауға мүмкіндік береді. Монитордың техникалық параметрлері: Науқастар тобы: Монитор науқастардың барлық санаттарында қолдануға арналған: ересектер, балалар, жаңа туған нәрестелер (тиісті керек-жарақтар мен керек-жарақтар болған жағдайда). Монитор түрі: Plug-and-play тұжырымдамасы бар модульдік монитор дизайны. Алынбалы қосылатын модульдер үшін 3 бос слоттың болуы (таңдау үшін міндетті емес). Термопринтерді қосуға арналған 1-ші Бос слоттың болуы (міндетті емес). Тасымалдау тұтқасының болуы. Басқару дисплейі жақсы болуы керек: Кем дегенде 15 " диагоналі бар түсті TFT дисплейі. Рұқсат-кемінде 768 х 1024. Бір уақытта 12 қисықты көрсету мүмкіндігі. Дисплей – жарқырауға қарсы. Режимнің болуы-Stanby. Дисплейдің жарықтығын реттеу мүмкіндігі, таңдауға болатын 10 жарықтық деңгейі бар. Сигналдың дыбыс деңгейін реттеу мүмкіндігі, таңдау үшін 10 дыбыс деңгейінің болуы. Көрсету дабыл шегі. Дабыл, Қуат, Батарея көрсеткішінің болуы. Күн мен уақытты орнату. Пациенттің деректерін енгізу мүмкіндігі. Бақыланатын параметрдің түсін таңдау мүмкіндігі. Қосылған кезде параметрді автоматты түрде көрсету. Дисплейде ақпаратты көрсету опциялары: стандартты экран, тренд режимі, барлық ЭКГ сымдары, үлкен экранды экран, оксикардиореспирограмма, "төсек-орынға қарау", НИАД нәтижелерін қарау. Пайдаланушы интерфейсі жақсы болуы керек: Интерфейс мәзірі – орыс тілінде. Басқару түрі – сенсорлық. Қараңғы уақытта жарықтандырылған монитор корпусындағы енгізу түймелері. Ақпаратты енгізу үшін тінтуірді USB порты арқылы қосу мүмкіндігі. Ақпаратты енгізу үшін тінтуірді USB порты арқылы қосу мүмкіндігі. Ақпаратты енгізу үшін пернетақтаны USB порты арқылы қосу мүмкіндігі. Трендтер мен уайымдар жаман болмауы керек: Ұзақтығы 168 сағаттан кем емес цифрлық және графикалық трендтердің болуы. Ұзақтығы кемінде 2 сағат болатын жоғары ажыратымдылықтағы трендтердің болуы. Ең төменгі ажыратымдылық-кемінде 5 сек. Параметр дабылдары мен аритмия оқиғаларының және дабыл сәтіндегі оларға сәйкес графиктердің, топтардың болуы 128-ден кем емес. НИАД өлшеу нәтижелері, кемінде 1000 топ. Голографиялық қисықтардың болуы. Саны сақталған қисықтардың санына байланысты. Үш деңгейлі аудиовизуалды дабылдың болуы. Монитордың жоғарғы оң жақ бұрышында дабыл индикаторының болуы, дабылды кемінде 360º визуализациялау. Техникалық және физиологиялық мазасыздыққа бөлу. Сыртқы шығу жақсы болуы керек: Дефибрилляциямен синхрондау үшін қосқыштың болуы. "Медбикені шақыру" функциясының болуы. Қосымша дисплейді қосу үшін VGA портының болуы. USB қосқыштары – кемінде 2 дана. RJ45 қосқышы. Жад картасын қосу мүмкіндігі SD түрі кемінде 2 Гб. Желі жақсы болуы керек: Сымды және сымсыз желі арқылы Орталық бақылау станциясына (ОБС) қосылу мүмкіндігі). Ауруханаішілік Желіге қосылу мүмкіндігі. Батарея жақсы болуы керек: Мүмкін қосылатын батареялардың саны-кемінде 2 батарея (екінші батарея міндетті емес). Батарея Түрі-литий. Толық зарядталған 1-ші батареяның жұмыс уақыты кем дегенде 120 минутты құрайды. Толық зарядталған 2 батареяның мүмкін жұмыс уақыты - кем дегенде 240 минут. Сыйымдылығы кемінде 4000 мАч. Бірінші төмен зарядты дабылдан кейін өшіру уақыты-төменгі шекара кемінде 5 минут, Жоғарғы шекара 15 минуттан аспайды. Қосылуы мүмкін модульдер: Инвазивті қан қысымын өлшеу модулін қосу мүмкіндігі-ibp 2-ден 8 арнаға дейін/ SpO2 өлшеу модулін қосу мүмкіндігі (nellcor технологиясы). SpO2 өлшеу модулін қосу мүмкіндігі (Masimo технологиясы). CO2 өлшеу модулін қосу мүмкіндігі (Side-stream әдісі). CO2 өлшеу модулін қосу мүмкіндігі (негізгі ағын әдісі). Газды талдау модулін қосу мүмкіндігі. Термодилюция әдісімен гемодинамиканы өлшеу модулін қосу мүмкіндігі Негізгі өлшенетін параметрлердің техникалық сипаттамалары нашар болмауы керек: ЭКГ: ЭКГ қорғасындарын 3 немесе 5 немесе 12 арналы кабельдің көмегімен оларды дисплейде толық көрсету мүмкіндігімен тіркеу. 3 қорғасыны бар ЭКГ: I, II, III. 5 қорғасынға арналған ЭКГ: I, II, III, aVR, aVL, aVF, Vx. 12 қорғасынға арналған ЭКГ: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1~V6. Күшейтуді таңдау мүмкіндігі: x0, 25,x0, 5, x1, x2, X4, авто. Сканерлеу жылдамдығының болуы: кемінде 12,5, 25, 50 мм/с. Өткізу қабілеті: бақылау режимі – 0,5-40 Гц емес; хирургиялық режим – 1-25 Гц емес; диагностикалық режим – 0,05 -150 Гц емес. Электродтардың бөліну көрсеткіші: әрбір электрод (rl-ден басқа). Жж-коагулятордан қорғаудың болуы. Кардиостимуляторды анықтау мүмкіндігі. Дефибрилляциядан қорғаудың болуы. Дефибрилляциядан кейін сыпыру желісін қалпына келтіру уақыты (операция және бақылау режимінде) – 5 секундтан аспайды. ДЕФИБРИЛЛЯЦИЯДАН кейін сыпыру сызығындағы ЭКГ қисықтарын қалпына келтіру уақыты 10 секундтан аспайды. Жүрек соғу жиілігі: Ауқым, ересек пациенттер: төменгі шекара 10 – дан аспайды-Жоғарғы шекара 300 уд/мин кем емес. Диапазон, балалар / жаңа туған пациенттер: төменгі шекара 10 – дан аспайды-Жоғарғы шекара 350 уд/мин кем емес. Дәлдігі: ±1 уд / мин. Рұқсат: 1 уд/мин аспайды. ST сегменті: ST сегментінің өлшеу диапазоны: төменгі шекара -2 мВ кем емес, жоғарғы шекара 2 мВ артық емес. Дәлдігі: -0,8 мВ-0,8 мВ. ± 0,02 мВ. Рұқсат: 0,01 мВ аспайды. Аритмияны талдау: Аритмияны талдаудың болуы - кемінде 16 түр (ASYSTOLE, vent FIB, VPB, COUPLET, MULTI PVCS, BIGEMINY, TRIGEMINY, R ONT, MISSED BEATS, ST HIGHER, st LOWER, TACHY, BRADY, PNC, PNP, NOISE, VTACHY, PVCS HIGHER). Өлімге әкелетін аритмия пайда болған кезде ескерту. Тыныс алу: Өлшеу әдісі: кеуде кедергісі. Таңдау: I (RA-LA) немесе II (RAL). Диапазонда тыныс алу жиілігін анықтаудың болуы-0-150 тыныс/мин. Ажыратымдылық: 1 тыныс/мин аспайды. Дәлдік: ±2 тыныс / мин. Күшейту коэффициенті: 0.25, x1, x2, X4 кем емес. Сканерлеу жылдамдығы: үш жылдамдық: кемінде 6.25 мм / с, 12.5 мм/с, 25 мм/с. Апноэ дабыл индикациясының болуы: диапазонда кемінде 11 қондырғы: төменгі шекара 10 с аспайды; Жоғарғы шекара кемінде 60 с. Инвазивті емес қан қысымы: Өлшеу әдісі: осциллометриялық. Берілген аралықтармен қан қысымын анықтаудың қолмен, үздіксіз және автоматты режимінің болуы. Дисплейде систолалық, диастолалық қан қысымының мәндерін көрсету. Орташа қан қысымын есептеу және көрсету. Автоматты режимде өлшеу уақыты: диапазонда кемінде 11 қондырғы: төменгі шекара 1 минуттан аспайды; Жоғарғы шекара кем дегенде 12 сағат. Үздіксіз өлшеу режиміндегі цикл уақыты: Жоғарғы шекара 5 минуттан аспайды, қадам 5 секундтан аспайды аралық. Өлшеу диапазоны: Ересектер: төменгі шекара 10-нан аспайды; Жоғарғы шекара кемінде 270 мм Hg. Балалар: төменгі шекара 10-нан аспайды; Жоғарғы шекара кемінде 235 мм Hg. Жаңа туған нәрестелер: төменгі шекара 10-нан аспайды; Жоғарғы шекара кемінде 135 мм Hg. Ажыратымдылығы: 1 мм сын.бағ. артық емес.ст. Қан сынамасын алу үшін манжетті Үрлеудің көмекші режимінің болуы. Артық қысымнан қорғаудың болуы. SpO2: Өлшеу диапазоны; 0-100%. Рұқсат: 1%. Дәлдігі: 70-100% ±2%; 0-69% анықталмаған. Кедергіден қорғау: қозғалыстан қорғау, электрокоагулятордан қорғау. Температура: Өлшеу әдісі: термиялық төзімділік әдісі. Өлшеу диапазоны: 0ºС-50ºС; Дәлдігі: ± 0,1 ºС. Деректерді жаңарту уақыты: әр 2 секундтан аспайды. Өзін-өзі тексеру: әр 5-10 минут сайын. | 1 дана |
|  |  | 2 | Қуат кабелі. | Науқас мониторының электр қуат кабелінің болуы. | 1 дана |
|  |  | 3 | Жерге қосу кабелі. | Жерге қосу кабелінің болуы. | 1 дана |
|  |  | Қосымша компоненттер |  |  |  |
|  |  | 1 | Литий қайта зарядталатын батарея. | Сыйымдылығы: кемінде 4000 mAh, 11.1 V зарядталатын литий батареясының болуы; өлшемі: 105х78х20 мм артық емес; салмағы: 0,36 кг артық емес.толық зарядталған батареяның жұмыс уақыты кемінде 120 минут. | 2 дана |
|  |  | Шығын материалдары және тозу жинақтары: |  |  |  |
|  |  | 1 | 5 қорғасынға арналған ЭКГ кабелі | 5 қорғасынға арналған ЭКГ кабелінің болуы. | 1 дана |
|  |  | 2 | Ересектер / балалар бір реттік ЭКГ электродтары | ЭКГ жоюға арналған бір реттік электродтардың болуы. Диаметрі: 50 мм артық емес. Жиынтықта кемінде 10 дана. | 10 жинақ |
|  |  | 3 | BLT SpO2 ересектерге арналған қайта пайдалануға болатын сенсор | Ересектерге арналған SpO2 өлшеуге арналған қайта пайдалануға болатын сенсордың болуы. | 1 дана |
|  |  | 4 | BLT SpO2 кабелі | Науқас мониторы мен SpO2 сенсорын қосуға арналған кабельдің болуы. | 1 дана |
|  |  | 5 | НИАД түтігі | Манжеттердің барлық түрлерін (ересектер, балалар, жаңа туған нәрестелер) қосуға арналған ауа қосатын түтіктің болуы қайта пайдалануға болатын және бір рет қолданылатын. | 1 дана |
|  |  | 6 | Коннекторы бар ересектерге арналған манжет | Ересек пациенттерде NIAD өлшеуге арналған қайта пайдалануға болатын манжеттің болуы. Ауа түтігіне қосылу үшін қосқыштың болуы. Шеңбер 25-35 см емес. | 1 дана |
|  |  | 7 | жамбас коннектормен ересектерге арналған манжет | Ересек пациенттерде NIAD өлшеуге арналған қайта пайдалануға болатын манжеттің болуы (өлшеу орны – жамбас). Ауа түтігіне қосылу үшін қосқыштың болуы. Шеңбер 44-53 см емес. | 1 дана |
|  |  | 8 | Коннекторы бар ересектерге арналған үлкен манжет | Ересек пациенттерде NIAD өлшеуге арналған қайта пайдалануға болатын манжеттің болуы. Ауа түтігіне қосылу үшін қосқыштың болуы. Шеңбер 33-47 см емес. | 1 дана |
|  |  | 9 | Қайта пайдалануға болатын әмбебап тері сенсоры | Перифериялық Температураны өлшеуге арналған қайта пайдалануға болатын әмбебап тері сенсорының болуы. | 1 дана |
| 3 | Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар | Қуат көзі: 100-ден 240 В / 50-ге дейін 60 Гц. |  |  |  |
| 4 | Медициналық техниканы жеткізуді жүзеге асыру шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010) | DDP: шарт талаптарына сәйкес |  |  |  |
| 5 | Медициналық техниканы жеткізу мерзімі және орналасқан жері | Шартқа қол қойылған сәттен бастап 45 күнтізбелік күн Мекен-жайы: шарт талаптарына сәйкес |  |  |  |
| 6 | Өнім берушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдік беретін сервистік қызмет көрсету шарттары | Медициналық техникаға кепілдік сервистік қызмет көрсету кемінде 37 ай. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізіледі. Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтиды: - жұмыс істеген құрамдас бөліктерді ауыстыру; - медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - бұйымды баптау және реттеу; осы бұйымға тән жұмыстар және т. б.; - тазалау, майлау және қажет болған жағдайда негізгі механизмдер мен тораптарды іріктеу; - медициналық техниканың құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия мен тотығу іздерін кетіру(ішінара блокты-тораптық бөлшектеумен); - пайдалану құжаттамасында көрсетілген медициналық техниканың нақты түріне тән өзге де операциялар |  |  |  |
| 7 | Ілеспе қызметтерге қойылатын талаптар | Өнім жаңа және бұрын пайдаланылмаған. Тауардың әрбір жиынтығы мазмұнын қазақ немесе орыс тілдеріне аудара отырып, техникалық және пайдалану құжаттамасының жиынтығымен жабдықталады. Тауарларды өткізу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Жеткізу жиынтығы тауардың нақты техникалық сипаттамаларын және осы кестенің әрбір тармағы (жиынтық немесе жабдық бірлігі) үшін барлық жиынтықты көрсете отырып сипатталады. Егер техникалық сипаттамада өзгеше көрсетілмесе, қосымша адаптерлерсіз немесе трансформаторларсыз 220 вольтты электр қуаты. Тапсырыс берушінің орнатылған жабдығының бағдарламалық жасақтамасымен үйлесімді аспаптармен бірге жеткізілетін бағдарламалық жасақтама. Жеткізуші білікті мамандардың тауарды жеткізу процесін сүйемелдеуін қамтамасыз етеді. Тауарды жеткізуді жүзеге асыру кезінде Өнім беруші Тапсырыс берушіге тауардың бағдарламалық қамтамасыз етілуіне қол жеткізу үшін барлық сервис-кодтарды ұсынады. Өлшеу құралдарына жататын тауар Қазақстан Республикасының өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілуге тиіс. Жабдықты орнатқанға дейін күнтізбелік 40 (қырық) күннен кешіктірмей өнім беруші Тапсырыс берушіге жабдықты сәтті іске қосу үшін қажетті инсталляция алдындағы талаптар туралы хабарлайды. Үй-жайдың инсталляцияға дейінгі дайындығымен күрделі монтаждау жұмыстарын жүргізуді көздемейтін, есіктердің стандартты ойықтарына өтетін сыртқы габариттері бойынша (ені 80 сантиметр, биіктігі 200 сантиметр) ірі жабдық. Жұмыс орнына жеткізуді, жабдықты түсіруді, аспаптарды орауды, орнатуды, баптауды және іске қосуды, олардың сипаттамаларының осы құжатқа және фирманың спецификациясына (дәлдігі, сезімталдығы, өнімділігі және басқалары) сәйкестігін тексеруді, медициналық (аппликациялық тренинг) және техникалық персоналды (растайтын құжатты бере отырып, штатта өндірушінің тиісті мамандары, қызметкерлері болмаған жағдайда,(қызмет көрсетудің базалық деңгейіне) оқытуды Тапсырыс берушіні тарта отырып, өнім беруші жүзеге асырады. |  |  |  |

Приложение 2

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Многофункциональный прикроватный монитор пациента |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Многофункциональный прикроватный монитор пациента в исполнении | Многофункциональный модульный монитор, может быть предназначен для использования у всех категорий пациентов (при наличии соответствующих принадлежностей и аксессуаров). Благодаря модульной конструкции (концепцией Plug-and-play), монитор может быть всегда открыт для опционального расширения – наличие 3-ех свободных слотов для съемных подключаемых модулей, всегда позволяет конфигурировать монитор по желанию заказчика. Технические параметры монитора: Группы пациентов: Монитор предназначен для использования у всех категорий пациентов: взрослых, детей, новорожденных (при наличии соответствующих принадлежностей и аксессуаров). Тип монитора: Модульная конструкция монитора с концепцией Plug-and-play. Наличие 3-ех свободных слотов для съемных подключаемых модулей (опционально на выбор). Наличие 1-го свободного слота для подключения термопринтера (опционально). Наличие транспортировочной рукояти. Дисплей управления, должен быть не хуже: Цветной TFT дисплей с диагональю не менее 15". Разрешение – не менее 768 х 1024. Возможность отображение 12 кривых одновременно. Дисплей – антибликовый. Наличие режима – Stanby. Возможность регулировки яркости дисплея, наличие 10 уровней яркости на выбор. Возможность регулировки громкости сигнала, наличие 10 уровней громкости на выбор. Отображение порог тревог. Наличие индикации тревоги, питания, заряда батареи. Установка даты и времени. Возможность ввода данных пациента. Возможность выбора цвета мониторируемого параметра. Автоматическое отображение параметра при его подключении. Варианты отображения информации на дисплее: стандартный экран, трендовый режим, все отведения ЭКГ, экран с крупным шрифтом, оксикардиореспирограмма, "Bed to bed view", просмотр результатов НИАД. Интерфейс пользователя, должен быть не хуже: Меню интерфейса – русскоязычное. Тип управления – сенсорный. Кнопки ввода на корпусе монитора с подсветкой в темное время суток. Возможность подключения мышки через USB-порт для ввода информации. Возможность подключения мышки через USB-порт для ввода информации. Возможность подключения клавиатуры через USB-порт для ввода информации. Тренды и тревоги, должны быть не хуже: Наличие цифровых и графических трендов, длительностью не менее 168 часов. Наличие трендов с высоким разрешением, длительностью не менее 2 часов. Минимальное разрешение – не менее 5 сек. Наличие событий тревог параметра и аритмий и соответствующие им графики в момент тревоги, групп не менее 128. Результаты измерения НИАД, не менее 1000 групп. Наличие голографических кривых. Кол-во зависит от кол-ва сохраненных кривых. Наличие трехуровневой аудиовизуальной тревоги. Наличие индикатора тревоги в верхнем правом углу монитора, визуализация тревоги на не менее 360º. Разделение на технические и физиологические тревоги. Внешние выходы, должны быть не хуже: Наличие разъема для синхронизации с дефибрилляцией. Наличие функции «Вызов медсестры». Наличие порта VGA для подключения дополнительного дисплея. Разъемы USB – не менее 2 шт. Разъем RJ45. Возможность подключения карты памяти тип SD не менее 2 Гб. Сеть, должна быть не хуже: Возможность подключения к центральной станции наблюдения (ЦСН) по проводной и беспроводной сети). Возможность подключения к внутрибольничной сети. Аккумулятор, должен быть не хуже: Количество возможных подключаемых аккумуляторов – не менее 2 аккумуляторов (второй аккумулятор опционально). Тип аккумулятора – литиевый. Время работы полностью заряженного 1-го аккумулятора – не менее 120 минут. Возможное время работы полностью заряженных 2-ух аккумуляторов – не менее 240 минут. Емкость не менее 4000 мАч. Время отключения после первого сигнала тревоги низкого заряда - нижняя граница не менее 5 минут, верхняя граница не более 15 минут. Возможные подключаемые модули: Возможность подключения модуля инвазивного измерения артериального давления - IBP от 2 до 8 каналов/ Возможность подключения модуля измерения SpO2 (технологии Nellcor). Возможность подключения модуля измерения SpO2 (технология Masimo). Возможность подключения модуля измерения CO2 (метод Side-stream). Возможность подключения модуля измерения CO2 (метод Main-stream). Возможность подключения модуля газового анализа. Возможность подключения модуля измерения гемодинамики методом термоделюции СО Технические характеристики базовых измеряемых параметров, должны быть не хуже: ЭКГ: Регистрация ЭКГ отведений при помощи 3-х или 5-ти или 12-ти канального кабеля с возможностью их полного отображения на дисплее. ЭКГ с 3-мя отведениями: I, II, III. ЭКГ на 5 отведений: I, II, III, aVR, aVL, aVF, Vx. ЭКГ на 12 отведений: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1~V6. Возможность выбора усиления: х0,25, х0,5, х1, х2, х4, авто. Наличие скорости развертки: не менее 12,5, 25, 50мм/с. Пропускная способность: Режим слежения – не уже 0,5-40 Гц; Хирургический режим – не уже 1-25 Гц; Диагностический режим – не уже 0,05 -150 Гц. Индикация разделения электродов: каждый электрод (кроме RL). Наличие защиты от ВЧ-коагулятора. Возможность определения кардиостимулятора. Наличие защиты от дефибрилляции. Время восстановления линии развертки после дефибрилляции (в режиме операции и слежения) – не более 5 секунд. Время восстановления кривых ЭКГ на линии развертки после дефибрилляции – не более 10 секунд. ЧСС: Диапазон, взрослые пациенты: нижняя граница не более 10 – верхняя граница не менее 300 уд/мин. Диапазон, дети/новорожденные пациенты: нижняя граница не более 10 – верхняя граница не менее 350 уд/мин. Точность: ±1 уд/мин. Разрешение: не более 1 уд/мин. ST сегмент: Диапазон измерений ST сегмента: нижняя граница не менее –2 мВ, верхняя граница не более 2 мВ. Точность: -0,8 мВ – 0,8 мВ. ± 0,02 мВ. Разрешение: не более 0,01 мВ. Анализ аритмии: Наличие анализа аритмии – не менее 16 видов (ASYSTOLE, VENT FIB, VPB, COUPLET, MULTI PVCS, BIGEMINY, TRIGEMINY, R ONT, MISSED BEATS, ST HIGHER, ST LOWER, TACHY, BRADY, PNC, PNP, NOISE, VTACHY, PVCS HIGHER). Оповещение при возникновении летальной аритмии. Дыхание: Метод измерения: грудной импеданс. Выбор между: I (RA-LA) или II (RA-LL). Наличие определения частоты дыхания в диапазоне – не уже 0-150 дых/мин. Разрешение: не более 1 дых/мин. Точность: ±2 дых/мин. Коэффициент усиления: не менее х0.25, х1, х2, х4. Скорость развертки: три скорости: не менее 6.25 мм/с, 12.5 мм/с, 25 мм/с. Наличие тревожной индикации апноэ: не менее 11 установок в диапазоне: Нижняя граница не более 10 с; Верхняя граница не менее 60 с. Неинвазивное артериальное давление: Метод измерения: Осциллометрический. Наличие ручного, непрерывного и автоматического режима определения артериального давления с заданными интервалами. Отображение на дисплее значений систолического, диастолического артериального давления. Расчет и отображение среднего артериального давления. Время измерения в автоматическом режиме: не менее 11 установок в диапазоне: Нижняя граница не более 1 минута; Верхняя граница не менее 12 часов. Время цикла в непрерывном режиме измерения: Верхняя граница не более 5 минут с шагом не более 5 секунд интервал. Диапазон измерений: Взрослые: нижняя граница не более 10; верхняя граница не менее 270 мм Hg. Дети: нижняя граница не более 10; верхняя граница не менее 235 мм Hg. Новорожденные: нижняя граница не более 10; верхняя граница не менее 135 мм Hg. Разрешение: не более 1 мм рт.ст. Наличие вспомогательного режима накачивания манжеты для забора пробы крови. Наличие защиты от избыточного давления. SpO2: Диапазон измерения; 0-100%. Разрешение: 1%. Точность: при 70-100% ±2%; при 0-69% не определено. Защита от помех: защита от движений, защита от электрокоагулятора. Температура: Метод измерения: метод термальной резистенции. Диапазон измерения: 0ºС - 50ºС; Точность: ± 0,1ºС. Время обновления данных: каждые не более 2 секунды. Самотестирование: каждые 5-10 минут. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Кабель питания. | Наличие электрического кабеля питания монитора пациента. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Кабель заземления. | Наличие кабеля заземления. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Литиевая аккумуляторная батарея. | Наличие заряжаемого литиевого аккумулятора емкостью: не менее 4000 mAh, 11.1 V; размер: не более 105х78х20мм; вес: не более 0,36 кг. Время работы полностью заряженного аккумулятора не менее 120 минут. | 2 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1 | Кабель ЭКГ на 5 отведений | Наличие кабеля ЭКГ на 5 отведений. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Взрослые/детские одноразовые электроды ЭКГ | Наличие одноразовых электродов для снятия ЭКГ. Диаметр: не более 50 мм. В комплекте не менее 10 шт. | 10 комп. |
|  |  | 3 | Многоразовый датчик для взрослых BLT SpO2 | Наличие многоразового датчика для измерения SpO2 для взрослых. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Кабель BLT SpO2 | Наличие кабеля для соединения монитора пациента и датчика SpO2. | 1 шт. |
|  |  | 5 | Трубка НИАД | Наличие трубки воздушной соединительной для подключения всех типов манжет (взрослых, детских, новорожденных) многоразовых и одноразовых. | 1 шт. |
|  |  | 6 | Манжета для взрослых с коннектором | Наличие многоразовой манжеты для измерения НИАД у взрослых пациентов. Наличие коннектора для подключения к воздушной трубке. Окружность не уже 25-35 см. | 1 шт. |
|  |  | 7 | Манжета для взрослых на бедро с коннектором | Наличие многоразовой манжеты для измерения НИАД у взрослых пациентов (место измерения – бедро). Наличие коннектора для подключения к воздушной трубке. Окружность не уже 44-53 см. | 1 шт. |
|  |  | 8 | Большая манжета для взрослых с коннектором | Наличие многоразовой манжеты для измерения НИАД у взрослых пациентов. Наличие коннектора для подключения к воздушной трубке. Окружность не уже 33-47 см. | 1 шт. |
|  |  | 9 | Многоразовый универсальный накожный датчик | Наличие многоразового универсального накожного датчика для измерения периферической температуры. | 1 шт |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Источник питания: От 100 до 240 В / 50 до 60 Гц. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP: согласно условиям договора |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 45 календарных дней с момента подписания договора Адрес: согласно условиям договора |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание проводится не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Товар поставляется новым и ранее неиспользованным. Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |