2 қосымша

Техникалық сиппатама

| № п/п | Критерийлер | Сипаттама |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медициналық техниканың атауы (үлгіні, өндірушінің, елдің атауын көрсете отырып, медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес) | Мобильді негіздегі медициналық жарықдиодты шам |  |  |  |
| 2 | Жинақтауға қойылатын талаптар | № п/п | Медициналық техникаға жинақтауыштың атауы (медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес) | Медициналық техникаға жинақтаушының моделі және (немесе) маркасы, каталог нөмірі, қысқаша техникалық сипаттамасы | Қажетті мөлшер (өлшем бірлігін көрсете отырып) |
|  |  | Негізгі компоненттер: |  |  |  |
|  |  | 1 | Негізгі блок | Жылжымалы негіздегі медициналық жарықдиодты, Көлеңкесіз шам "кіші" хирургияда; тексеру кабинеттерінде; қарқынды терапия палаталарында; процедуралық, қарау, таңу, операциядан кейінгі кабинеттерде, сондай-ақ операциялық бөлмелердегі көмекші кабинеттерде пайдалануға арналған. Шамның күмбезі сақина тәрізді болуы керек, ең аз шығыңқы бөліктері, ойықтары, тегіс беті болуы керек, бұл тазалау және дезинфекциялау процесін жеңілдетеді, оның минималды беті бас аймағында немесе жұмыс бетінде жылудың жиналуына жол бермеуі керек , ламинарлы ағыны бар жүйелер үшін жағдай жасайды. Жарық саңылауларының тығыздағыштары және периметрлік тығыздағыш сым шамның корпусына шаң, кір және сұйықтықтың енуіне жол бермеуі керек. Шам дәстүрлі жарық көздеріне (галогендік шамдарға) қарағанда әлдеқайда тиімді LED технологиясымен (жарықдиодты техника) сипатталуы керек. Жарықдиодты технологияның арқасында электр қуатын тұтыну 50% - ға дейін төмендейді. Арнайы қасиеттер: жұмыс істейтін жарық өрісінде көлеңке жоқ. Шамды қосу және өшіру түймені пайдаланып басқару тақтасынан жүзеге асырылуы керек. Шам фокустау функциясымен жабдықталуы керек. Шамдардың жарық өрісін фокустауға болады, яғни жарық өрісін үлкейтуге немесе азайтуға болады және осылайша зарарсыздандыру тұтқасын бұру арқылы бар жағдайларға сәйкес келеді. Тұтқаны бекіткішті басу арқылы алып тастау керек. Бақылау шамының жарықтығы реттелуі керек, осылайша жарықтың жарықтығын қажеттіліктерге сәйкес реттеуге болады. Түймені басу арқылы жарықтандыруды азайтуға немесе арттыруға болады. Белгіленген қарқындылық басқару панелінің индикаторы арқылы оқылуы керек. Барлық негізгі қосылыстардың айналасында 360 ° үздіксіз айналу. Шам реттелетін тежегіштермен, сондай-ақ қозғалуға ыңғайлы тұтқамен жабдықталуы керек. Шамның күмбезінің айналасында тұтқалар бар. Жарықдиодты Модульдер OSRAM сауда маркасы болуы керек. Шам din en62471 фотобиологиялық қауіпсіздік стандартына сәйкес келеді, сондықтан жарықты өте ұзақ және қарқынды пайдаланған кезде де адам көзіне қауіп жоқ. IEC 60529-IP 42 сәйкес шам күмбезін қорғау дәрежесі, IEC 60529 IP - 20 сәйкес суспензия тұтқаларын қорғау дәрежесі. IEC 60529 - IP 54 сәйкес жарықтандыру басын қорғау дәрежесі 1м жарықтандырудың қарқындылығы 50 000 люкс аспайды D10 Жарық өрісінің диаметрі кемінде 122 мм D50 Жарық өрісінің диаметрі: кемінде 62 мм Жарықтандыру тереңдігі (20 %) кемінде 1750 мм Жарықтандыру тереңдігі (60 %) кемінде 890 мм Түсті көрсету индексі (Ra) - 95 Қызыл беру индексі (R9) – 94 Макс. 1 метр қашықтықта сәулелену 162 Вт / м2 аспайды Фокусталатын өрістің шамасы кемінде: 14-20 см Түс температурасы [Кельвин] кем дегенде 4500 К Бас аймағында температураның жоғарылауы 0,5°C-тан аспайды Жарықдиодты шамдардың саны кемінде 12 Жұмыс қашықтығы кемінде 70-140 см Жарықдиодты шамдардың қызмет ету мерзімі кемінде 60 000 сағат Шам күмбезінің диаметрі 29 см ден аспайды Төрт доңғалақты жылжымалы тіректі қоса алғанда, шам күмбезінің салмағы 20 кг-нан аспайды. Тұтыну қуаты 28 Вт аспайды | 1 дана |
|  |  | 2 | Қуат кабелі | Қуат кабелі | 1 дана |
|  |  | 3 | қуат көзі | мобильді негізде орнатылған шамның қуат көзі | 1 дана |
|  |  | 4 | төрт доңғалақты жылжымалы тірек | ұтқыр 4 доңғалақты тірек тіреуіші. Орын ауыстырудың жеңілдігі, орын ауыстырудың қарапайымдылығын қамтамасыз ететін ыңғайлы дөңгелектер, қажетті жағдайда сенімді бекіту | 1 дана |
|  |  | Қосымша компоненттер: |  |  |  |
|  |  | 1 | стерильденетін тұтқасы бар адаптер | стерильденетін тұтқасы бар адаптер-жылжымалы шамның фокус параметрлерін орындау | 1 дана |
|  |  | Шығын материалдары |  |  |  |
|  |  | 1 | стерильденетін тұтқа | Стерильденетін тұтқа жоғары сапалы материалдан жасалған. Стерильденетін тұтқаны бумен зарарсыздандыруға болады, оны бірінші қолданар алдында және әрбір кейінгі қолданар алдында тазалау, дезинфекциялау және зарарсыздандыру қажет. Бумен зарарсыздандыруға жарамды (142°C дейін ыстыққа төзімді), жеткілікті бу өткізгіштігі). Тұтқалар мен зарарсыздандыру қаптамаларын физикалық зақымданудан жеткілікті қорғау. | 2 дана |
| 3 | Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар | Температура-10°C +50°C. ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 20 % -90 % |  |  |  |
| 4 | Медициналық техниканы жеткізуді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2010 сәйкес) | DDP баратын жер |  |  |  |
| 5 | Медициналық техниканы жеткізу мерзімі және орналасқан жері | 120 күнтізбелік күн Мекен-жайы: соңғы алушы |  |  |  |
| 6 | Өнім берушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдік беретін сервистік қызмет көрсету шарттары | Медициналық техникаға кепілдік сервистік қызмет көрсету кемінде 37 ай. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: - жұмыс істеген құрамдас бөліктерді ауыстыру; - медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - медициналық техниканы баптау және реттеу; осы медициналық техникаға тән жұмыстар және т. б.; - тазалау, майлау және қажет болған жағдайда негізгі механизмдер мен тораптарды іріктеу; - медициналық техника корпусының құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия мен тотығу іздерін кетіру(ішінара блокты-тораптық бөлшектеумен); - пайдалану құжаттамасында көрсетілген медициналық техниканың нақты түріне тән өзге де операциялар. |  |  |  |

Приложение 2

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Светильник медицинский светодиодный на мобильном основании |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Основной бок | Медицинский светодиодный, бестеневой светильник на мобильном основании предназначен для использования в «малой» хирургии; кабинетах обследования; палатах интенсивной терапии; процедурных, смотровых, перевязочных, послеоперационных кабинетах, а также вспомогательной в операционных. Купол светильника должен быть кольцевидной формы, с минимумом выступающих частей, выемок, гладкой поверхностью, что облегчает процесс очистки и дезинфекции, минимальная поверхность которого не должна допускать накопления тепла в области головы, либо рабочей поверхности , создавая условия для систем с ламинарным потоком. Уплотнения световых отверстий и уплотнительный шнур по периметру должен предотвращать проникновение пыли, грязи и жидкости внутрь корпуса светильника. Светильник должен характеризоваться LED-технологией (светодиодная техника), которая является намного эффективнее традиционных источников света (галогенные лампы). Благодаря светодиодной технологии расход электроэнергии снижается до 50 %. Специальные свойства: отсутствие тени в рабочем световом поле. Включение и выключение светильника должно осуществляться с панели управления при помощи кнопки. Лампа должна быть оснащена функцией фокусировки. Световое поле светильников может быть сфокусировано, то есть световое поле можно увеличить или уменьшить и таким образом, подогнать к существующим условиям, при помощи поворота стерилизационной рукоятки. Рукоятка должна сниматься при помощи нажатия на фиксатор. Смотровой светильник должен иметь регулировку яркости, таким образом, яркость света можно регулировать в соответствии с потребностями. Уменьшить освещенность или увеличить можно посредством нажатия на кнопку. Установленная интенсивность должна быть считана при помощи индикатора панели управления. Непрерывное вращение на 360 ° вокруг всех основных соединений. Лампа должна быть оснащена регулируемыми тормозами, а также удобной ручкой для перемещения. Вокруг купола светильника имеется поручни - ручки. Светодиодные модули должны быть торговой марки OSRAM. Светильник соответствует стандарту фотобиологической безопасности DIN EN62471, поэтому опасность для человеческого глаза отсутствует даже при очень длительном и интенсивном использовании света. Класс электрозащиты -I, Классификация медицинских изделий Директива 93/42/ЕЕС- I. Степень защиты купола лампы согласно IEC 60529 -IP 42, степень защиты рычагов подвески согласно IEC 60529 IP- 20. Степень защиты осветительной головки согласно IEC 60529- IP 54 Интенсивность освещения на 1м не более 50 000 люкс Диаметр светового поля d10 не менее 122 мм Диаметр светового поля d50: не менее 62 мм Глубина освещения (20 %) не менее 1750 мм Глубина освещения (60 %) не менее 890 мм Индекс цветопередачи (Ra) - 95 Индекс передачи красного цвета (R9) – 94 Макс. излучение на расстоянии 1 метр не более 162 Вт / м² Величина фокусируемого поля не менее: 14-20 см Цветовая температура [Кельвин] не менее 4500 К Повышение температуры в области головы не более 0,5°C Количество светодиодов не менее 12 Рабочее расстояние не менее 70-140 см Срок службы светодиодов не менее 60 000 часов Диаметр купола светильника не более 29 см Вес купола светильника включая мобильную стойку четырехколесную не более 20 кг. Потребляемая мощность не более 28 Вт | 1 шт |
|  |  | 2 | кабель питания | кабель питания | 1 шт |
|  |  | 3 | блок питания | встроенный в основание блок питания светильника на мобильном основании | 1 шт |
|  |  | 4 | мобильная стойка четырехколесная | опорная стойка с мобильным 4-х колесным основанием. Легкость перемещения, удобные колеса , обеспечивающими простоту перемещения, уверенная фиксация в нужном положении | 1 шт |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | адаптер со стерилизуемой рукояткой | адаптер со стерилизуемой рукояткой- выполнение настроек фокусировки передвижного светильника | 1 шт |
|  |  | Расходные материалы |  |  |  |
|  |  | 1 | стерилизуемая рукоятка | Стерилизуемая рукоятка выполнен из высококачественного материала. Стерилизуемую рукоятку можно стерилизовать паром, ее необходимо чистить, дезинфицировать и стерилизовать перед первым использованием, а также перед каждым последующим использованием. Подходит для стерилизации паром (термостойкость до 142°C), достаточная паропроницаемость). Достаточная защита ручек и стерилизационной упаковки от физического повреждения. | 2 шт |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Температура-10°C +50°C. Относительная влажность воздуха 20 % -90 % |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 120 календарных дней Адрес: конечный получатель |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |