Приложение2

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Дефибриллятор-монитор с принадлежностями |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Дефибриллятор-монитор | Наличие дефибриллятора-монитора, 1 шт. Общие характеристики должны быть не хуже: Сфера применения – дефибрилляция и мониторинг у взрослых и детей. Вес без аккумулятора не более 6 кг. Размеры не более 23,5 х 29 х 20,5 см. Дисплей Наличие жидкокристаллического, цветного экрана. Размер по диагонали не менее 7 дюймов. Разрешение не хуже 800х480 пиксел. Встроенная ручка для переноски дефибриллятора-монитора. Наличие кнопки включения режима для дефибрилляции детей и грудных детей. Функциональные характеристики должны быть не хуже: Форма волны импульса – усеченный экспоненциальный бифазный. Наличие автоматической регулировки параметров импульса в зависимости от сопротивления тела пациента. Максимальная энергия разряда не менее 200 Дж.Наличие поддержки дефибрилляции со следующими типами электродов: внешние типа «утюги», внутренние типа «ложки», одноразовые клейкие дефибрилляционные электроды. Время набора максимальной энергии разряда (при питании от аккумулятора), не более 6 секунд. Диапазон сопротивления тела пациента, при котором возможен разряд – 25 – 250 Ом. Режим ручной дефибрилляции должен быть не хуже: Не менее 20 установочных уровней для выбора энергии разряда: 1-10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 120,150, 170, 200 Дж. Наличие ограничения при подключении внутренних электродов в 50 Дж. Наличие ручки выбора режима на лицевой панели. Наличие кнопки управления набором заряда на лицевой панели дефибриллятора и на наружных разрядных электродах. Управление подачей разряда с помощью кнопки на лицевой панели или кнопки на наружных многоразовых электродах. Наличие режима синхронизированной кардиоверсии. Режим автоматизированной наружной дефибрилляции Наличие встроенного режима АНД. Наличие возможности изменения энергии разряда в автоматическом режиме. Наличие подробных текстовые и голосовых подсказок в соответствии с протоколом. Наличие анализа ЭКГ пациента и качества сигнала с целью определения необходимости подачи разряда, а также измерение сопротивления для обеспечения надлежащего контакта электродов для дефибрилляции с кожей. Наличие алгоритма для подачи разряда при фибрилляции и трепетании желудочков, а также при полиморфной желудочковой тахикардии. Автоматическое прекращение подачи разряда при наличии ритма, обычно сопровождаемого пульсом или ритма, при котором электрический разряд не принесет пользы. Термопринтер Наличие встроенного термопринтера. Скорость печати не менее 25 мм/с. Печать не менее 1 кривой ЭКГ, печать сводки событий. Аккумулятор Наличие литий-ионного, перезаряжаемого аккумулятора. Время полной зарядки аккумулятора не более 3 часов. Наличие индикатора уровня заряда на аккумуляторе. Новый, полностью заряженный аккумулятор должен обеспечивать не менее100 циклов набора заряда/подачи разряда или не менее 2,5 часов мониторинга. Наличие внутренний памяти. Диапазон отображения показателей ЧСС взрослых 16 – 300 уд./мин. Наличие сигналов тревоги по ЧСС и аритмии. | 1шт. |
|  |  | 2. | Электроды разрядные наружные влагостойкие | Наличие внешних разрядных многоразовых электродов типа «утюги». Наличие на электродах индикатора качества контакта с пациентом. Наличие кнопки набора заряда и разряда. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1. | Кабель ЭКГ магистральный на 3, 5 отведений с зажимами или с защелками. | Наличие магистрального кабеля и кабеля отведений ЭКГ на три провода. Тип крепления к электродам – защелка. | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1 | Электроды ЭКГ для мониторинга из радиопрозрачного пеноматериала | Наличие cамоклеящихся электродов из пеноматериала с влажным гелем и защелкой из углеволокна. Диаметр не более 50 мм. не менее 300 шт./уп. | 1 уп. |
|  |  | 2 | Электроды многофункциональные для дефибрилляции для взрослых /детей. | Наличие многофункциональных электродов для взрослых и детей. Минимальный вес пациента не более10 кг. Наличие схемы расположения электродов на самих электродах. Длина провода не менее 1,2 м. | 1 уп. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Температурный диапазон эксплуатации - 0 - 45 С. Температурный диапазон хранения - -20 - 70 С. Диапазон атмосферного давления при эксплуатации и хранении: 1060–572 мбар (-382–4568 м). Диапазон влажности эксплуатации: 10 - 95% Защита корпуса – не хуже IP54 |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP: согласно условиям договора |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 150 календарных дней с момента подписания договора Адрес: согласно условиям договора |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание проводится не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |

2 қосымша

Техникалық сипаттама

| № п/п | Критерийлер | Сипаттама |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медициналық техниканың атауы | Керек-жарақтары бар Дефибриллятор-монитор |  |  |  |
| 2 | Жинақтауға қойылатын талаптар | № п/п | Медициналық техникаға жинақтауыштың атауы | Медициналық техникаға жинақтауыштың техникалық сипаттамасы | Қажетті мөлшер (өлшем бірлігін көрсете отырып) |
|  |  | Негізгі компоненттер |  |  |  |
|  |  | 1 | Дефибриллятор-монитор | Дефибриллятор-монитордың болуы, 1 дана. Жалпы сипаттамалар жақсы болуы керек: Қолдану аясы – ересектер мен балалардағы дефибрилляция және мониторинг. Аккумуляторсыз салмағы 6 кг-нан аспайды. Өлшемдері 23,5 х 29 х 20,5 см-ден аспайды. Дисплей Сұйық кристалды, түрлі-түсті экранның болуы. Өлшемі диагональ бойынша кемінде 7 дюйм. Ажыратымдылығы 800х480 пиксельден кем емес. Монитор дефибрилляторын тасымалдауға арналған кіріктірілген тұтқа. Балалар мен нәрестелерді дефибрилляциялау үшін режимді қосу түймесінің болуы. Функционалдық сипаттамалар бұдан жаман болмауы керек: Импульс толқынының пішіні қысқартылған экспоненциалды бифаза болып табылады. Науқастың денесінің кедергісіне байланысты импульс параметрлерін автоматты түрде реттеудің болуы. Максималды разряд энергиясы кемінде 200 Дж.Электродтардың келесі түрлерімен дефибрилляцияны қолдаудың болуы: сыртқы типтегі "үтіктер", ішкі типтегі" қасықтар", бір реттік жабысқақ дефибрилляциялық электродтар. Максималды разряд энергиясын алу уақыты (батареядан қуат алған кезде), 6 секундтан аспайды. Разряд мүмкін болатын пациенттің денесінің қарсылық диапазоны-25-250 Ом. Қолмен дефибрилляция режимі жақсы болуы керек: Разряд энергиясын таңдау үшін кемінде 20 орнату деңгейі: 1-10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 120,150, 170, 200 Дж. 50 Дж ішкі электродтарды қосу кезінде шектеулердің болуы. Алдыңғы панельде режимді таңдау тұтқасының болуы. Дефибриллятордың алдыңғы панелінде және сыртқы разрядты электродтарда заряд жиынтығын басқару түймесінің болуы. Разрядты беруді алдыңғы панельдегі түйме немесе сыртқы қайта пайдалануға болатын электродтардағы түйме арқылы басқару. Синхрондалған кардиоверсия режимінің болуы. Автоматтандырылған сыртқы дефибрилляция режимі Кіріктірілген АНД режимінің болуы. Автоматты режимде разряд энергиясын өзгерту мүмкіндігінің болуы. Хаттамаға сәйкес егжей-тегжейлі мәтіндік және дауыстық кеңестердің болуы. Разрядты беру қажеттілігін анықтау мақсатында пациенттің ЭКГ талдауы мен сигнал сапасының болуы, сондай-ақ дефибрилляция үшін электродтардың теріге дұрыс жанасуын қамтамасыз ету үшін қарсылықты өлшеу. Қарыншалық фибрилляция мен дірілдеу кезінде, сондай-ақ полиморфты қарыншалық тахикардияда разрядты беру алгоритмінің болуы. Разрядтың берілуін автоматты түрде тоқтату, әдетте импульспен немесе электр разрядының пайдасы болмайтынмаақпен бірге жүреді. Термопринтер Кіріктірілген термопринтердің болуы. Басып шығару жылдамдығы кемінде 25 мм/с. басып шығару кемінде 1 ЭКГ қисығы, оқиғалардың қысқаша мазмұнын басып шығару. Аккумулятор Литий-ионды, қайта зарядталатын батареяның болуы. Батареяны толық зарядтау уақыты 3 сағаттан аспайды. Батареяда заряд деңгейінің индикаторының болуы. Жаңа, толық зарядталған батарея кем дегенде 100 зарядтау/разряд циклін немесе кем дегенде 2,5 сағаттық бақылауды қамтамасыз етуі керек. Ішкі жадтың болуы. Ересектердің жүрек соғу жиілігі көрсеткіштерінің дисплей диапазоны 16-300 уд./мин. жүрек соғу жиілігі мен аритмия туралы дабыл сигналдарының болуы. | 1дана. |
|  |  | 2. | Сыртқы ылғалға төзімді разрядты электродтар | "Үтіктер" типті сыртқы разрядты қайта пайдалануға болатын электродтардың болуы. Электродтарда пациентпен байланыс сапасының индикаторының болуы. Зарядтау және разряд түймесінің болуы. | 1 дана |
|  |  | Қосымша компоненттер |  |  |  |
|  |  | 1. | 3, 5 қорғасынға арналған магистральдық ЭКГ кабелі қысқыштармен немесе ысырмалармен. | Магистральдық кабельдің және үш сымға ЭКГ қорғасын кабелінің болуы. Электродтарға бекіту түрі-Ысырма. | 1 дана |
|  |  | Шығын материалдары және тозу жинақтары: |  |  |  |
|  |  | 1 | бақылауға арналған ЭКГ электродтары радио мөлдір көбік материалынан | Көбіктен жасалған өздігінен жабысатын электродтардың болуы ылғал гель және көмірсутекті Ысырма. Диаметрі 50 мм артық емес. кемінде 300 дана / орау | 1 орау |
|  |  | 2 | Дефибрилляцияға арналған Көпфункционалды электродтар ересектер/балалар үшін | Ересектер мен балаларға арналған көпфункционалды электродтардың болуы. Науқастың минималды салмағы 10 кг-нан аспайды. электродтардың өзінде электродтардың орналасу схемасының болуы. Сымның ұзындығы кемінде 1,2 м. | 1 орау |
| 3 | Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар | Пайдаланудың температуралық диапазоны-0-45 С. Сақтау температурасының диапазоны - -20-70С. Пайдалану және сақтау кезіндегі атмосфералық қысым диапазоны: 1060-572 мбар (–382-4568 м). Ылғалдылық диапазоны: 10-95% Корпусты қорғау-IP54-тен жаман емес |  |  |  |
| 4 | Медициналық техниканы жеткізуді жүзеге асыру шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2020) | DDP: согласно условиям договора |  |  |  |
| 5 | Медициналық техниканы жеткізу мерзімі және орналасқан жері | Шартқа қол қойылған сәттен бастап 150 күнтізбелік күн Мекен-жайы: шарт талаптарына сәйкес |  |  |  |
| 6 | Өнім берушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдік беретін сервистік қызмет көрсету шарттары | Медициналық техникаға кепілдік сервистік қызмет көрсету кемінде 37 ай. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізіледі. Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтиды: - жұмыс істеген құрамдас бөліктерді ауыстыру; - медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - бұйымды баптау және реттеу; осы бұйымға тән жұмыстар және т. б.; - тазалау, майлау және қажет болған жағдайда негізгі механизмдер мен тораптарды іріктеу; - медициналық техниканың құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия мен тотығу іздерін кетіру(ішінара блокты-тораптық бөлшектеумен); - пайдалану құжаттамасында көрсетілген медициналық техниканың нақты түріне тән өзге де операциялар |  |  |  |
| 7 | Ілеспе қызметтерге қойылатын талаптар | Тауардың әрбір жиынтығы мазмұнын қазақ немесе орыс тілдеріне аудара отырып, техникалық және пайдалану құжаттамасының жиынтығымен жабдықталады. Тауарларды өткізу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Жеткізу жиынтығы тауардың нақты техникалық сипаттамаларын және осы кестенің әрбір тармағы (жиынтық немесе жабдық бірлігі) үшін барлық жиынтықты көрсете отырып сипатталады. Егер техникалық сипаттамада өзгеше көрсетілмесе, қосымша адаптерлерсіз немесе трансформаторларсыз, 220 вольтты электр қуаты. Тапсырыс берушінің орнатылған жабдығының бағдарламалық жасақтамасымен үйлесімді аспаптармен бірге жеткізілетін бағдарламалық жасақтама. Жеткізуші білікті мамандардың тауарды жеткізу процесін сүйемелдеуін қамтамасыз етеді. Тауарды жеткізуді жүзеге асыру кезінде Өнім беруші Тапсырыс берушіге тауардың бағдарламалық қамтамасыз етілуіне қол жеткізу үшін барлық сервис-кодтарды ұсынады. Өлшеу құралдарына жататын тауар Қазақстан Республикасының өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілуі тиіс. Жабдықты орнатқанға дейін 40 (қырық) күнтізбелік күннен кешіктірмей өнім беруші Тапсырыс берушіге жабдықты сәтті іске қосу үшін қажетті инсталляция алдындағы талаптар туралы хабарлайды. Үй-жайдың инсталляцияға дейінгі дайындығымен күрделі монтаждау жұмыстарын жүргізуді көздемейтін, есіктердің стандартты ойықтарына өтетін сыртқы габариттері бойынша (ені 80 сантиметр, биіктігі 200 сантиметр) ірі жабдық. Жұмыс орнына жеткізуді, жабдықты түсіруді, аспаптарды орауды, орнатуды, баптауды және іске қосуды, олардың сипаттамаларының осы құжатқа және фирманың спецификациясына (дәлдігі, сезімталдығы, өнімділігі және басқалары) сәйкестігін тексеруді, медициналық (аппликациялық тренинг) және техникалық персоналды (растайтын құжатты бере отырып, штатта өндірушінің тиісті мамандары, қызметкерлері болмаған жағдайда,(қызмет көрсетудің базалық деңгейіне) оқытуды Тапсырыс берушіні тарта отырып, өнім беруші жүзеге асырады. |  |  |  |