Приложение 2

к тендерной документации

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Кровать-трансформер для родов |  |  |  |
| опор2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |
|  |  |  | Основной блок кровати | Акушерская кровать-трансформер для родовспоможения предназначена для размещения пациенток в течении всего периода их нахождения в родильных отделениях больниц и родильных домах, перинатальных центрах, и создания необходимых условий при проведении родов, а также осуществлении диагностических, лечебных и профилактических мероприятий, акушерских, гинекологических и урологических процедур и операций при родовспоможении. Конструкция акушерской кровати-трансформера должна позволять легко трансформировать ее в кресло, обеспечивая возможность проведения родов в положении «лежа» и «сидя». Кровать должна быть предназначена для акушерско-гинекологических отделений и используется для применения как на стадиях схваток, так и для родов и послеродового восстановительного периода. Трехсекционное матрацное основание кровати: Кровать-трансформер должна состоять из не менее трех независимо регулируемых секций: спинной, тазовой и выдвигающейся ножной. Тазовая секция должна быть снабжена гинекологическим вырезом, для облегчения доступа персонала к роженице. Для того, чтобы ножная секция после проведения регулировок не двигалась, должен быть фиксатор. Все секции должны быть покрыты быстросъемными мягкими матрасами, выполненными из материала, не позволяющего жидкостям просачиваться вовнутрь. Каркас кровати должен быть изготовлен из стали с нанесенным эпоксидным покрытием, устойчивым к чистке и дезинфекции. Каркас должен быть установлен на подъемный механизм со встроенным электромотором, закрытым панелью из термопластика, защищающей механизм от повреждений и загрязнений, а также обеспечивающей удобство чистки и дезинфекции кровати. Съемные спинки (головная, ножная) должны быть изготовлены из ABS-пластика, легко снимаются и устанавливаются на каркас кровати без использования каких-либо инструментов. Наличие углубления для удобного размещения о данных пациента. Конструкция каркаса с прочным приводом для большей устойчивости позволяет выдерживать нагрузки до 300 кг с расположением пациента весом до 230 кг. Наличие встроенной панели управления внутри и снаружи на двух боковых регулируемых ограждениях кровати. Внутренняя панель управления должна быть предназначена для пациента и включать в себя следующие регулировки: Кнопка вкл.; регулировка положения спинной секции; подъем/спуск кровати; вкл./откл. Подсветки. Внешняя панель управления предназначена для медицинского персонала и должна включать в себя следующие регулировки: Кнопка вкл.; регулировка положения спинной секции; подъем/спуск кровати; положение анти/Тренделенбург; кнопка CPR; кнопка настройки смотрового положения кровати; кнопка «покидание пациентом кровати». Наличие с внутренней стороны бокового ограждения места для размещения телефона пациента. С внешней стороны наличие механического индикатора угла наклона (не менее чем 90,75,60,45,30,15,0,15,30,45,60,75,90 градусов). Наличие проводного водонепроницаемого ножного шестиклавишного пульта управления (IP66). Ножная секция должна быть специальной конструкции для легкого извлечения и хранения. Наличие металлических направляющих для удобной и надежной установки на каркас кровати. Высота матраца ножной секции не менее 15 см. Конструкция кровати с небольшой высотой для удобной посадки пациента (мин. до 535 мм). Регулировка высоты от не более 535 до не менее 835 мм (с колесами не менее 125 мм). Регулировка спинной секции в пределах от не более 0 до не менее 85 градусов. Регулировка Тренделенбург в пределах от не более 0 до не менее 16 градусов. Автоматический наклон тазовой секции от не более 0 до не менее 8 градусов (с подъемом спинной секции). Колеса диаметром не менее 125 мм должны быть с центральной системой блокировки тормоза с двух сторон основания. В экстренной ситуации с целью неотложного проведения сердечно-легочной реанимации должна быть возможность изменить наклон спинки вручную с помощью рычага CPR, расположенного для удобства использования с двух сторон кровати. Наличие боковых рельс для фиксации опор для ног, рук и других принадлежностей, используемых совместно с кроватью. Габаритные размеры: не более: 2150 x 1060 мм +/- 5% (к вращающемуся бамперу). Платформа: не более 1900 x 910 мм +/- 5%. Спинная секция: не более 97см х 91 см. Тазовая секция: не более 40 см х 91 см. Ножная секция: не более 48 см х 91 см. Регулировка высоты: от не более 535 до не менее 835 мм +/- 5%. Регулировка спинной секции: от не более 0 до не менее 85 градусов +/- 5%. Регулировка тазовой секции: от не более 0 до не менее 8 градусов +/- 1 Регулировка положения антитренделенбург: от не более 0- до не менее 6 градусов. Наличие трех моторов для осуществления регулировок секций кровати. Электропитание: 100-240 В, 50-60 Гц. Наличие встроенного аккумулятора. Режим работы аккумулятора: использование до 60 циклов после полной зарядки. Матрац толщиной не менее 10 см с бесшовным чехлом, не менее 15 см ножная секция. Безопасная нагрузка (общая): до 300 кг. Максим. нагрузка от веса пациента: не более 230 кг. Наличие съемного лотка из нержавеющей стали, фиксирующегося под ложем, предназначенного для сбора жидкостей и отходов. Габариты: не менее 430 x 320 x 130 мм, объем не менее 17 л. Опоры для рук (пара): Наличие не менее двух опор для рук с фиксаторами для крепления на рельсу. Возможность регулировки по высоте и углу наклона - наличие. Опоры для ног (пара): Опоры для ног по Гоппелю, анатомической формы с фиксацией на боковые рельсы кровати-трансформера без использования вспомогательных инструментов. Возможность регулировки по высоте и углу наклона - наличие. Наличие не менее двух фиксаторов для крепления на рельсу. Наличие не менее четырех вращающихся защитных бамперов для защиты во время транспортировки. Кабель питания – наличие | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  |  | Инструментальная полка | Наличие специальной передвижной полки из нержавеющей стали для размещения на ней временно не используемых аксессуаров или принадлежностей кровати. Габариты не менее 930 х 350 х 750 мм (+/- 5%). Диаметр колес не менее 50 мм. В полке два отверстия для установки съемной спинки кровати, два Т-образных держателя для фиксации опор для ног – 2 шт., и опор для рук – 2 шт. В промежутке между Т-образными держателями и съемной спинкой возможно размещение съемного матраца ножной части кровати. Один из Т-образных держателей с корзиной для хранения различных принадлежностей. | 1 шт. |
|  |  |  | Подсветка | Наличие встроенной подсветки под ложем кровати. Включение/выключение с панели управления. Ночная подсветка пола повышает безопасность пациентки в ночное время и облегчает работу медицинского персонала. Напряжение: 5 В. Высокий LED свет: 13200 мкд. Цвет светодиодов: белый. Светодиодные лампы: не менее 10 шт. Потребляемая мощность: не более 0,8 Вт. | 1 шт. |
|  |  |  | Инфузионная стойка | Наличие инвазионный стойки для внутривенных вливаний и установки растворов с препаратами. Установка в головной части кровати. Длина, регулируемая от не более 903-до не менее 1503 мм. Диаметр не менее 17,5-16 мм. Наличие регулятора для фиксации необходимой высоты. Не менее 4 крючков для подвешивания емкостей или мешков с растворами. Допустимая нагрузка на один крючок не более чем 5 кг. | 1 шт. |
|  |  |  | Столик пациента | Наличие передвижного столика пациента, который возможно использовать как для приема пищи, так и для размещения на нем других предметов. Размер столешницы: не менее 900 x 400 мм. Система газовых пружин для регулировки высоты. Регулируемая высота: от не более 625 ~до не менее 925 мм. | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требования к помещению: Площадь помещения: не менее 8 кв.м; Оптимальные условия эксплуатации системы: Окружающая температура: 20~30°C Относительная влажность: 30~75 % Атмосферное давление: 70~106 кПа Электроснабжение 200-240В |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 120 календарных дней с момента подписания договора Адрес: пр. Тауелсиздик 3/1 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |