Приложение 2

к тендерной документации

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Детский инкубатор для интенсивной терапии в комплекте |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1. | Базовый блок-аппарата | Транспортный инкубатор предназначен для перевозки недоношенных и больных новорожденных в стабильных температурных условиях, а также обеспечивает жизненно важный мониторинг в ходе транспортировки. Применение: Транспортный инкубатор можно использовать как для внутрибольничной транспортировки, так и для использования в реанимобилях, при перевозке из одного лечебного учреждения в другое. Энергоснабжение и автономность работы: Транспортный инкубатор работает от 3-ех источников в зависимости от ситуации: сети переменного тока, постоянного тока бортовой сети реанимобиля 12-28 В и от встроенных заряжаемых аккумуляторных батарей. Источник работы системы отображается на передней панели инкубатора. Зарядка встроенных батарей осуществляется при включении инкубатора в переменную сеть. Транспортный инкубатор имеет один постоянный аккумулятор. Время работы составляет 2 часа. Инкубатор имеет возможность оснащения вторым встроенным аккумулятором, обеспечивающем автономность работы системы 4 часа. Все 2 аккумулятора встроенны в корпус инкубатора. Газоснабжение: Подача газов осуществляется за счет наличия транспортных газовых баллонов (кислородный и воздушный в случае наличия встроенного аппарата ИВЛ). Газовые баллоны надежно крепятся с помощью фиксирующих ремней и располагаться по обе стороны от основания инкубатора. Подача газов от баллонов осуществляется через редукторы давления и манометры. Основание инкубатора: Транспортный инкубатор фиксируется на мобильной тележке с обеспечением надежной фиксации всех компонентов оборудования. Инкубатор имеет 2 рукояти для переноски. Наличие держателя для инфузионных растворов. На передней поверхности основания инкубатора находится встроенная информативная контрольная панель управления. Контрольная LED панель управления отображает следующие параметры: температуру кожи и воздуха, уровень мощности нагревателя, концентрацию кислорода, параметры измерения SpO2 и ЧСС, индикация источника энергоснабжения, статус заряда аккумулятора и др параметры и сигналы тревог. Контрольная панель управления влагостойкая и пылестойкая. Для предотвращения возможного случайного изменения настроек в ходе эксплуатации, предусмотрено наличие кнопки блокировки. Наличие электростатического фильтра для сбора и удержания пыли с пропускной способностью 0,5 микрон, позволяет сохранять внутреннюю среду инкубатора в чистоте. Колпак инкубатора: Инкубатор оснащен двойными стенками для минимизации потерь тепла. При этом двойные стенки не препятствуют доступу к младенцу или искажать визуальный обзор. Доступ к пациенту обеспечивается через фронтальную, заднюю и боковую дверь (все двери откидывающиеся), включающих итого 5 встроенных портов доступа для рук, и 10 отверстий для фиксации контура ИВЛ или различных кабелей. В инкубаторе обеспечена возможность выдвижения ложа пациента с матрасом в сторону через боковую откидывающуюся дверь для обеспечения доступа и выполнения интубации и других процедур интенсивной терапии. Матрас инкубатора изготовлен из гипоаллергенного, биосовместимого, моющегося материала. Для удобства осмотра младенца и выполнения различных процедур, на верхней поверхности инкубатора располагается LED осветитель с яркостью 1500 люкс. Скорость воздушного потока под колпаком не превышает 10 см/сек. Уровень шума под колпаком инкубатора не превышает 46 дБа. Сигналы тревоги и предупреждения: Инкубатор оснащен системой тревожной сигнализации (визуальный и звуковой) по следующим параметрам: Перегрев; Высокая/низкая температура воздуха; Высокая/низкая температура кожи; Неисправность температурного датчика; Высокий/низкий уровень кислорода; Неисправность датчика кислорода; Неисправность нагревателя; Сбой энергопитания; Низкий заряд аккумулятора; Системная ошибка. Транспортный инкубатор обеспечивает контроль по следующим основным параметрам: Температура: Транспортный инкубатор обеспечивает 2 режима контроля температуры: воздушный и кожный. Контроль температуры воздуха: от 20ºС до 39ºС с разрешением 0,1ºС (при температуре более 37ºС требуется подтверждение). Контроль температуры кожи: от 34ºС до 38ºС с разрешением 0,1ºС (при температуре более 37ºС требуется подтверждение). Диапазон отображения температуры воздуха: от 20ºС до 42ºС с разрешением 0,1ºС. Диапазон отображения температуры кожи: от 20ºС до 42ºС с разрешением 0,1ºС. Время прогрева инкубатора не должна превышать 50 минут. Уровень влажности: Метод: пассивное увлажнение. Емкость влажной губки: 250 мл. Длительность: порядка 8 часов с достижением 50-60% уровня влажности. Концентрация кислорода: Диапазон отображения кислорода: от 15% до 100% с разрешением 1%. Физические характеристики: Размер основного блока: 59 х 102,5 х 53 см (В х Ш х Г). Вес основного блока: 50,5 кг. Размер матраса: 63,5 х 31 х 3,5 см (Д х Ш х В). | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1. | Мобильная транспортная тележка для внутрибольничного использования | Мобильная транспортная тележка с возможностью установки необходимой высоты для внутрибольничного использования. Размеры тележки: 134 х 55 х от 35 до 76 см (Ш х Г х В). Вес тележки: 28 кг. | 1 шт. |
|  |  | 2. | Кислородный баллон | Кислородный баллон с редуктором давления и манометром. | 1 шт. |
|  |  | 3. | Воздушный баллон | Воздушный баллон с редуктором давления и манометром. | 1 шт. |
|  |  | 4. | Дополнительный аккумулятор | Дополнительный аккумулятор, обеспечивающий 2 часа дополнительной работы (итого доводя время автономности до 4 часов). Тип аккумулятора: свинцово-кислотный. | 1 шт. |
|  |  | 5. | Masimo Rainbow SET SpO2 (Стандартные параметры) | Транспортный инкубатор обеспечивает измерение параметров SpO2 и Частоты пульса младенца с отображением на контрольной панели инкубатора (интегрированная система). Технология измерения: Masimo Rainbow SET. Диапазон отображения: Диапазон SpO2: от 0% до 100% с разрешением 1%. Частота пульса: от 0 до 240 уд/мин с разрешением 1 удар. Индекс перфузии PI: 0,02% - 20%. | 1 шт. |
|  |  | 6. | Параметры Masimo общего гемоглобина (SpHb) | Транспортный инкубатор обеспечивает измерение общего гемоглобина – SpHb. SpHb представляет собой значение, которое показывает общую концентрацию гемоглобина в артериальной крови. SpHb может облегчить обнаружение оккультных кровотечений, помочь врачам принимать более обоснованные решения о переливании крови и обнаружить анемию. Диапазон SpHb: от 0% до 25% г/дл. | 1 шт. |
|  |  | 7. | Педиатрические/ неонатальные устройства вентиляции | Неонатальный транспортный аппарат ИВЛ. Параметры аппарата ИВЛ: пневматический привод от сжатого газа, Режимы вентиляции: перемежающаяся принудительная вентиляция (IMV), Режим CPAP/ PEEP. Дыхательный объём от 0 до 666 мл. Частота дыхания от 0 до 120 вд/мин. Время вдоха от 0,2 до 2 сек. Время выдоха от 0,25 до 2,5 сек. Мониторинг параметров: уровень ПДКВ (PEEP/CPAP) от 0 до 18 смH2O, давление на вдохе от 0 до 70 смH2O, концентрация кислорода от 21 до 100%. Вес: 2,3 кг. Наличие комплекта неонатальных одноразовых дыхательных контуров. | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1. | Кислородный датчик | Кислородный датчик для измерения концентрации кислорода. | 1 шт. |
|  |  | 2. | Матрас | Матрас инкубатора изготовлен из гипоаллергенного, биосовместимого, моющегося материала. Размер матраса: 63,5 х 31 х 3,5 см (Д х Ш х В). | 1 шт. |
|  |  | 3. | Многоразовый температурный зонд | Многоразовый температурный датчик. | 1 шт. |
|  |  | 4. | Masimo SpO2 неонатальный адгезивный датчик для новорожденных (Neopt, Neo, Inf), одноразовый | Неонатальный адгезивный датчик измерения SpO2 (Masimo) для новорожденных, одноразового применения. | 5 шт. |
|  |  | 5. | Кабель пациента Masimo SpO2 | Соединительный кабель пациента для измерения SpO2 (Masimo). | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Источник питания: От 100 до 240 В / 50 до 60 Гц. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии сИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 90 календарных дней с даты заключения договора, город Астана, район «Алматы», проспект Тәуелсіздік, 3/1, государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городской перинатальный центр» акимата города Астаны |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание проводится не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники |  |  |  |