Приложение 2

к тендерной документации

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Инкубатор для новорожденных |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  |  | Базовый блок аппарата | Инкубатор с микропроцессорным управлением для недоношенных и больных новорожденных пациентов. Предназначен для обеспечения регулируемого притока тепла, требуемой влажности воздуха и концентрации кислорода в среде пациента, а также измерения веса младенца, SpO2 и НиАД (при наличии соответствующих опций). Энергоснабжение и автономность работы: Инкубатор имеет возможность работать от 2-ех источников в зависимости от ситуации: от сети переменного тока и от встроенной заряжаемой аккумуляторной батарей. Источник работы системы отображается на передней панели инкубатора. Зарядка встроенных батарей осуществляется при включении инкубатора в переменную сеть. Время работы от встроенного аккумулятора составляет 60 минут. Газоснабжение: Подача кислорода осуществляется за счет наличия кислородного шланга подсоединенного к централизованной подаче медицинского кислорода. Общее описание конструкции инкубатора: Инкубатор располагается на мобильной стойке. Стойка имеет четыре пары сдвоенных колес каждая с тормозным механизмом. Диаметр колес 125 мм. По обе стороны инкубатора, у основания, располагаются ножные педали управления регулировкой высоты инкубатора (при наличии опции). По обе стороны от стойки, располагаются вращающиеся на 360º ящики для хранения принадлежностей (1 большой ящик с одной стороны и 2 маленьких с другой). На передней панели инкубатора располагается встроенный, цветной, сенсорный дисплей управления диагональю 7 дюймов. На встроенной панели управления отображаются все измеряемые параметры, тревоги и сообщения. Панель управления влагостойкая и пулестойкая. Для предотвращения возможного случайного изменения настроек в ходе эксплуатации дисплея, предусмотрены кнопки блокировки. Инкубатор оснащен полкой для размещения дополнительного оборудования и инфузионным держателем. Для удобства перемещения инкубатора в помещении, предусмотрен специальный держатель (поручень). Колпак инкубатора и ложе: Инкубатор оснащен двойными стенками для минимизации потерь тепла. При этом двойные стенки не препятствуют доступу к младенцу или искажать визуальный обзор. Конструкция стенок обеспечивает отличные теплоизоляционные свойства и делает максимально легкой очистку, сохраняет стабильные климатические условия (температура воздуха, концентрация кислорода). Доступ к младенцу осуществляется с обеих сторон, через переднюю и заднюю откидывающеюся на 180° дверцу для облегчения доступа к младенцу во время медицинских процедур и терапии. Открывание дверец сопровождается автоматическим запуском воздушной завесы для предотвращения внезапного снижения температуры внутри колпака. Предусмотрено 6 портов для рук, 10 отверстий для шлангов и кабелей. Ложе матраса выдвигается вперед для удобства выполнения различных процедур. Матрас инкубатора изготовлен из гипоаллергенного, биосовместимого, моющегося материала. Размеры матрас: длина 74 см х ширина 38 см х высота 3 см. Инкубатор имеет возможность изменения положения кроватки «Trendelenburg» и «anti-Trendelenburg» вплоть до ± 12°. Способ изменения положения может быть как механический, так и электронный, через дисплей управления. Инкубатор оснащен встроенным лотком для рентгенпленки, расположенным под ложем младенца. Выдвижение лотка осуществляется без надобности извлечения младенца. Скорость воздушного потока под колпаком не превышает 10 см/сек. Уровень шума под колпаком инкубатора не превышает 46 дБа. Для проведения технического обслуживания или очистки, колпак инкубатора откидывается на 45° без каких-либо специальных инструментов и фиксироваться в откинутом положении за счет механизма блокировки. Сигналы тревог и предупреждения: Инкубатор оснащен системой тревожной сигнализации (визуальный и звуковой) по следующим параметрам (при наличии соответствующих опции): Воздух: Высокая/низкая темп, перегрев, поломка датчика. Кожный датчик 1: Высокая/низкая темп, перегрев, поломка датчика, датчик отсоединен. Влажность: Высокая/низкая влажность, низкий уровень влажности, вставить резервуар для воды, поломка датчика. Кислород: Высокий/низкий кислород, поломка датчика, утечка кислорода. SpO2, Частота пульса: Высокие/низкие показатели. Другие сообщения: отсутствие электропитания, низкий заряд аккумулятора, низкая скорость мотора, избыточный вес итд. Тревожные обозначения (звуковые и световые): LED: желтый и красный свет. Audio: различные звуки для различных тревог. Инкубатор оснащен специальным режимом, предоставляющий родителям возможность использовать метод ухода «кожа к коже» с минимумом сигналов тревоги и постоянным мониторингом температуры, при этом параметры инкубатора поддерживаются постоянными для возвращения ребенка в инкубатор. Параметры Трендов: Инкубатор обеспечивает 2,8,24,168 часовые (7 дневные) запись трендов для следующих параметров (при наличии соответствующих опции): температуры воздуха, температуры кожи (1 и 2 датчик), относительной влажности, Концентрации кислорода, веса, мощности нагревателя, НиАД. Инкубатор обеспечивает контроль по следующим основным параметрам: Температура: Транспортный инкубатор обеспечивает 2 режима контроля температуры: воздушный и кожный. Контроль температуры воздуха: от 20ºС до 39ºС с разрешением 0,1ºС (при температуре более 37ºС требуется подтверждение). Контроль температуры кожи: от 34ºС до 38ºС с разрешением 0,1ºС (при температуре более 37ºС требуется подтверждение). Время прогрева инкубатора не должна превышать 50 минут. Серво увлажнение: Сервоуправляемая интегрированная система увлажнения воздуха. Материал изготовления увлажнителя позволяет проводить 100% стерилизацию в автоклаве. Уровень контроля влажности: 30% до 95% с разрешением 1%. Диапазон отображения влажности: 0% до 100% с разрешением 1%, точность ± 10%. Объем резервуара увлажнителя: 2000 мл. Время работы увлажнителя при полностью заполненной емкости: 24 часа при 95% влажности. | 1шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Мобильная стойка с электрическим подъемом высоты | Мобильная стойка с механизмом регулирования высоты посредством ножных педалей с обеих сторон инкубатора, позволяет изменять высоту положения ложа от пола на 190 мм. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Кислородные шланги (разных типов: немецкий) | Кислородный шланг для подачи медицинского кислорода в инкубатор. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Внешняя панель управления | Дополнительный (опциональный), внешний цветной сенсорный TFT дисплей управления, диагональю 10 дюймов. Дисплей расположен на специальном кронштейне с возможностью изменения угла обзора для удобства пользователя. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Встроенные электронные весы | Встроенные электронные весы обеспечивают следующее измерение: Диапазон измерения веса: от 100 грамм до 10 кг Точность измерения: ± 5 грамм. Разрешение отображения веса: 1 грамм Последнее измерение веса всегда отображено на дисплее управления. | 1 шт. |
|  |  | 5 | Кислородная система с сервоуправлением | Серво контроль концентрации кислорода: Диапазон контроля кислорода: 21% до 65 % с разрешением 1%. Диапазон отображения кислорода: 20 % до 100 % с разрешением 1%. | 1 шт. |
|  |  | 6 | Masimo Rainbow SET SpO2 (Стандартные параментры) | Инкубатор обеспечивает измерение параметров SpO2 и Частоты пульса младенца с отображением на контрольной панели инкубатора (интегрированная система). Технология измерения: Masimo Rainbow SET. Диапазон отображения: Диапазон SpO2: от 0% до 100% с разрешением 1%. Частота пульса: от 0 до 240 уд/мин с разрешением 1 удар. Индекс перфузии PI: 0,02% - 20%. | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1 | Кислородный датчик | Кислородный датчик для измерения концентрации кислорода. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Матрас | Матрас инкубатора изготовлен из гипоаллергенного, биосовместимого, моющегося материала. Матрас размеры: длина 74 см х ширина 38 см х высота 3 см. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Многоразовый температурный зонд | Многоразовый температурный датчик. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Masimo SpO2 неонатальный адгезивный датчик для новорожденных ( Neo) одноразовый | Неонатальный адгезивный датчик измерения SpO2 (Masimo) для новорожденных, одноразового применения. | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Источник питания: 220-240V ± 10. 50/60 Гц. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP: согласно условиям договора |  |  |  |
| 5 | Срок поставки МТ и место дислокации | 90 календарных дней с момента подписания договора Адрес: пр. Тауелсиздик 3/1 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание проводится не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники |  |  |  |