Приложение 2

к тендерной документации

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Аспиратор для вакуумной экстракции плода |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Аспиратор для вакуумной экстракции | Вакуумный экстрактор с микропроцессором управления используется для безопасного родовспоможения при помощи чаши, а также как электроотсасывающий прибор для освобождения дыхательных путей, кюретажа и как молокоотсос при скоплении молока в молочной железе. Автоматическое повышение и снижение вакуума по предварительно заданным параметрам, гидрофобный антибактериальный фильтр с индикацией необходимости замены, электронное распознание состояния наполнения с защитой от перенаполнения, предустановка вакуума при помощи нажатия клавиши, дисплей с высоким разрешением, показывающий необходимый и реальный вакуум в мБар или кПа, а также таймер с акустическим сигналами действия. LСD дисплей аспиратора с регулируемой яркостью подсветки. Наличие цифрового манометра Электронно управляемый магнитный клапан для регулировки вакуума, без потерь на отводные потоки воздуха. Микропроцессорное управление и электронная регулировка клавишами. Функция предустановки параметров вакуума – наличие. Экстракционная чаша, предназначенная для родовспоможения, вакуумэкстракции плода. Чаша изготовлена из медицинского силикона. Диаметр – не более 50 мм. Автоклавируется при температуре не более 134°С. Материал изготовления не хуже силикона. Изнутри чаша покрыта небольшими выступами, не менее 1 мм высотой и не более 4 мм диаметром, которые находятся на расстоянии не более 3-5 мм друг от друга. Выступы позволяют откачивать воздух между чашей и головой ребенка и обеспечивают плотное прилегание чаши к голове ребенка. Мягкая чаша повторяет форму головы, обеспечивая тем самым отличную адгезию и снижая до минимума травматизм кожи головы плода. Чаши имеют расчетный срок эксплуатации 2 года или 60 циклов обработки, в зависимости от того, что достигается раньше. | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы |  |  |  |
|  |  | 1. | Антибактериальный фильтр | Антибактериальный фильтр для защиты от перенаполнения, загрязнения | 10 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Температура воздуха от +5 до + 35°C Влажность воздуха от 20 до 80%, без конденсата давление воздуха от 700 до 1060 гПа |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 5 | Срок поставки МТ и место дислокации | 120 дней с момента подписания договора, г. Астана, пр. Тауелсиздик 3/1 ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр» акимата города Астаны |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже, чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |