Приложение 2

к тендерной документации

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Светильник медицинский светодиодный |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Основной бок | Медицинский светодиодный, бестеневой светильник на мобильном основании предназначен для использования в «малой» хирургии; кабинетах обследования; палатах интенсивной терапии; процедурных, смотровых, перевязочных, послеоперационных кабинетах, а также вспомогательной в операционных. Купол светильника должен быть кольцевидной формы, с минимумом выступающих частей, выемок, гладкой поверхностью, что облегчает процесс очистки и дезинфекции, минимальная поверхность которого не должна допускать накопления тепла в области головы, либо рабочей поверхности, создавая условия для систем с ламинарным потоком. Уплотнения световых отверстий и уплотнительный шнур по периметру должен предотвращать проникновение пыли, грязи и жидкости внутрь корпуса светильника. Светильник должен характеризоваться LED-технологией (светодиодная техника), которая является намного эффективнее традиционных источников света (галогенные лампы). Благодаря светодиодной технологии расход электроэнергии снижается до 50 %. Специальные свойства: отсутствие тени в рабочем световом поле. Включение и выключение светильника должно осуществляться с панели управления при помощи кнопки. Лампа должна быть оснащена функцией фокусировки. Световое поле светильников может быть сфокусировано, то есть световое поле можно увеличить или уменьшить и таким образом, подогнать к существующим условиям, при помощи поворота стерилизационной рукоятки. Рукоятка должна сниматься при помощи нажатия на фиксатор. Смотровой светильник должен иметь регулировку яркости, таким образом, яркость света можно регулировать в соответствии с потребностями. Уменьшить освещенность или увеличить можно посредством нажатия на кнопку. Установленная интенсивность должна быть считана при помощи индикатора панели управления. Непрерывное вращение на 360 ° вокруг всех основных соединений. Лампа должна быть оснащена регулируемыми тормозами, а также удобной ручкой для перемещения. Вокруг купола светильника имеется поручни - ручки. Светодиодные модули должны быть торговой марки OSRAM. Светильник соответствует стандарту фотобиологической безопасности DIN EN62471, поэтому опасность для человеческого глаза отсутствует даже при очень длительном и интенсивном использовании света. Класс электрозащиты -I, Классификация медицинских изделий Директива 93/42/ЕЕС- I. Степень защиты купола лампы согласно IEC 60529 -IP 42, степень защиты рычагов подвески согласно IEC 60529 IP- 20. Степень защиты осветительной головки согласно IEC 60529- IP 54 Интенсивность освещения на 1м не более 50 000 люкс Диаметр светового поля d10 не менее 122 мм Диаметр светового поля d50: не менее 62 мм Глубина освещения (20 %) не менее 1750 мм Глубина освещения (60 %) не менее 890 мм Индекс цветопередачи (Ra) - 95 Индекс передачи красного цвета (R9) – 94 Макс. излучение на расстоянии 1 метр не более 162 Вт / м² Величина фокусируемого поля не менее: 14-20 см Цветовая температура [Кельвин] не менее 4500 К Повышение температуры в области головы не более 0,5°C Количество светодиодов не менее 12 Рабочее расстояние не менее 70-140 см Срок службы светодиодов не менее 60 000 часов Диаметр купола светильника не более 29 см Вес купола светильника включая мобильную стойку четырехколесную не более 20 кг. Потребляемая мощность не более 28 Вт | 1 шт |
|  |  | 2 | Кабель питания | Кабель питания | 1 шт |
|  |  | 3 | Мобильная стойка четырехколесная | Опорная стойка с мобильным 4-х колесным основанием. Легкость перемещения, удобные колеса, обеспечивающими простоту перемещения, уверенная фиксация в нужном положении | 1 шт |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Адаптер со стерилизуемой рукояткой | адаптер со стерилизуемой рукояткой - выполнение настроек фокусировки передвижного светильника | 1 шт |
|  |  | Расходные материалы |  |  |  |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Температура-10°C +50°C. Относительная влажность воздуха 20 % -90 % |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 30 дней с момента подписания договора, г. Астана, пр. Тауелсиздик 3/1 ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр» акимата города Астаны |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |