Приложение 2

к тендерной документации

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО) (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны) | Дефибриллятор |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ ТСО (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1. | Дефибриллятор | Дефибриллятор предназначен для применения в частной сфере пользователями, которые должны были пройти обучение по работе с аппаратом и проведению основных мер по спасению жизни (BLS) . К целевой группе по использованию этого аппарата относится также подготовленный медперсонал, работающий под руководством врачей, и врачи, которые в рамках своей деятельности редко используют АНД в возможных экстренных ситуациях. Аппарат предназначен для применения в бытовых условиях, а также в помещениях медицинского назначения. Аппарат предназначен к использованию у пациентов с симптомами внезапной остановки сердца, находящихся без сознания (не реагирующих на голосовой контакт) и при отсутствии дыхания. Пользователь следует звуковым (голосовым) сообщениям и визуальным инструкциям, а также запрограммированным указаниям аппарата – накладывает дефибрилляционные электроды на грудь пациента, проводит действия по СЛР, осуществляет непрямой массаж сердца и искусственное дыхание в соответствии с актуальными медицинскими рекомендациями. При проведении анализа ритма и дефибрилляционного разряда человек, оказывающий первую помощь, не должен прикасаться к пациенту. Аппарат контролирует и анализирует сердечный ритм пациента, и при определении ритма, требующего дефибрилляционного импульса, заряжает конденсатор в соответствии с импедансом пациента и автоматически производит бифазный разряд с постоянным током. 3 первых разряда производятся согласно дефибрилляционной стратегии на ступенях силы тока не более 20 A (281 Дж при 50 Ом), 25 A (350 Дж при 50 Ом) и 30 A (360 Дж при 50 Ом). После третьего разряда все последующие импульсы разряды производятся на ступени тока не менее 30 A (360 Дж при 50 Ом). В режиме детской дефибрилляции уровень энергии для дефибрилляции снижается до не более 50 Дж (1-й разряд), 70 Дж (2-й разряд) и 90 Дж (3-й и последующий разряды) при 50 Ом. По причинам безопасности при асистолии дефибрилляционный разряд не производится, поскольку не ожидается терапевтического воздействия. Разряд не производится при упорядоченной вентрикулярной электрической деятельности, вызванной суправентрикулярной тахикардией, такой как мерцание предсердий, трепетание предсердий, желудочковые экстрасистолы и идиовентрикулярные ритмы. При успешной реанимации, после которой пациент снова может самостоятельно дышать, следует оставить прибор подключенным к пациенту до прибытия профессиональной помощи. Аппарат в сочетании с одноразовыми электродами или предназначен для реанимации взрослых пациентов. Для детей старше 8 лет и/ или весом более 25 кг аппарат используется также, как и у взрослых. Форма импульса: Бифазный импульс со стабилизацией силы тока Режим работы: асинхронный, экстренный Импеданс пациента: не менее 23 не более 200 Ом Точность: все данные с допуском не более в +/- 15% Длительность импульса: положительная фаза не более 11,25 мсек, отрицательная фаза не менее 3,75 мсек Разряды: не менее 180 разрядов по 50 Ом, при 20 °C, с новой батареей Время набора заряда: не более 12 +/-3 секунд с батарейкой с 90% номинальной мощности ЭКГ. Отведение: не менее II. ЧСС: не менее 30 не более 300 мин-1 (точность +/- 1/мин, 1%) Вход: не хуже Класс BF, для 2-полюсного кабеля для пациента, устойчивый к дефибрилляции Входное сопротивление: не менее 5 МОм @ 10 Гц Продолжительность восстановления после дефибрилляционного разряда: не более 10 сек до повторного обнаружения ритма, требующего дефибрилляции. Постоянное входное напряжение: не более ± 6 кВ Ширина полосы частот: не менее 0,5 не более 44 Гц (- 3 дБ) SR не менее 101 импульсов/сек Измерение импеданса Дефибрилляция: не менее 23 не более 200 Oм (точность +/- 20%) Частота измерений: не менее 30 Дж Распознавание анализа: фибрилляция желудочков (ЖФ), желудочковая тахикардия (ЖТ) Время анализа: не более 7 сек до установления ФЖ Время от начала анализа до конца набора энергии (при полном заряде батареи/ после шести дефибрилляций/ через 15 секунд): не более 27 с/ 27 с/ 27 с Время от включения до конца набора энергии (при полном заряде батареи/ после шести разрядов/ после 15 разрядов): не более 40 с/ 40 с/ 40 с Тип накопителя: не хуже SaveCard (карта CompactFlash) не менее 2ГБ Габариты: не более 28 x 25 x 9 см (Ш x В x Г) Вес: не более 2 кг (без батареи) | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы |  |  |  |
|  |  | 1 | Батарея | Не хуже литий-диоксид марганца LiMnO2 15 В, 7,2 а/ч (от 0° до 20°), срок службы в приборе составляет не более 6 лет при температуре 20°C | 1 шт. |
|  |  | 2 | Одноразовые электроды для взрослых с кабелем | Одноразовые самоклеящиеся дефибрилляционные электроды, интегрированным 2-полюсным кабелем для подключения к дефибриллятору, набор включают также: одноразовый бритвенный скребок (для волос на груди), одноразовые перчатки, одноразовую маску-фильтр для дыхания «рот-в-рот», руководство по применению на русском языке: взрослые. Длина кабеля 2 м, Площадь электрода 174см². | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Температура воздуха от 0 до 55 °C, от 30 до 95 % относительной влажности, но без конденсации, давление воздуха от 700 гПа до 1060 гПа |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 5 | Срок поставки МИ ТСО и место дислокации | 90 дней с момента подписания договора, г. Астана, пр. Тауелсиздик 3/1 ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр» акимата города Астаны |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |