Приложение 2

к тендерной документации

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Хирургический аспиратор |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с | Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с |
|  |  |  | государственным |  | указанием |
|  |  |  | реестром МТ) |  | единицы |
|  |  |  |  |  | измерения |
|  |  |  |  |  | ) |
|  |  | 1 | Аспиратор хирургический | Быстрое наращивание вакуума – наличие Габариты без системного шасси не менее 330 х 240 х 360мм (с емкостью для секрета) Габариты с системным шасси не менее 1010 х 360 х 240 мм Вес: 6,7(с емкостью для секрета) Возможность использования с одной емкостью, без системного шасси – наличие. Удобно использовать как портативное устройство, удобен для ручной транспортировки. Переключение между емкостями с помощью переключателя – наличие. Удобство в использовании, нет необходимости прерывать операцию для смены емкостей. Светодиодный индикатор работы аспиратора – наличие. Ручная регулировка вакуума на корпусе отсоса Стабильное поддержка заданного уровня вакуума и потока системы - наличие Двойная шкала вакуума в кПа и в мБар – наличие Влагозащищенная кнопка "включения- выключения" на аспираторе – наличие Система стабильно поддерживает заданный уровень вакуума и уровень потока, не требует контроля – наличие. Вакуум: не менее -91 кПа на уровне моря (-910 мбар/682 мм. рт. ст) Показания значения вакуума от 0 до не более -1 бар Вакууметр /Манометр – наличие Диаметр окна манометра / вакууметра не более 63 мм. Набор DDS-канистр не менее 2 емкостей, каждая емкость не менее 5 л, емкости автоклавируемые. Материал емкостей – Полисульфон, противоударный, плотный материал, в отличии от стеклянных банок, устойчивый к механическим воздействиям. Емкость, градуированная не менее 100 мл не более 5 л с шагом не более 100мл, для визуального контроля наполнения секрета, темно синего цвета для эстетического эффекта. Встроенная защита от брызг – наличие Возможность стерилизации емкостей и крышек путем автоклавирования при 136 С – наличие. Шланг аспиратора не более Ø 6 мм, длина не менее 2,1 м. Материал шланга – медицинский силикон матово серого цвета. Набор фильтров, гидрофобный одноразовый, неавтоклавируемый. В упаковке не менее 10 шт. Материал – синтетический нетканый материал Фильтр располагается на крышке емкости. При намокании фильтра, аспиратор сбрасывает вакуум. Антибактериальный трехмерный, гидрофобный фильтр, фильтрующая поверхность –1 м2. Надежно фиксирующее безинструментальное крепление аспиратора на системном шасси – наличие. Ножной переключатель -Педаль для включения и выключения аспиратора с помощью нажатия ногой – наличие. Педаль черного цвета, материал изделия - прочный пластик. Кабель для подключения педали к аспиратору (без возможности отсоединения) – 1 шт. Эргономичная системная тележка-подставка (системное шасси) предназначен для крепления двух емкостей и для мобильного передвижения аспиратора 1шт. | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Температура воздуха от +5 до + 35°C Влажность воздуха от 20 до 80% , без конденсата. Давление воздуха от 700 до 1060 гПа |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 5 | Срок поставки МТ и место дислокации | 120 дней с момента подписания договора, г. Астана, пр. Тауелсиздик 3/1 ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр» акимата города Астаны |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже, чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |